长兴县人民医院YAG眼科激光仪等四个

设备标项项目招标公告

长兴县人民医院采购中心就眼科“YAG眼科激光仪”和口腔科“超声骨切割系统”等四个项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况：

项目名称：骨科“超声骨切割系统”和眼科“YAG眼科激光仪”等四个标项设备

预算金额（元）：780000.00

采购需求：

- 标项一
1）标项名称:眼科YAG激光仪（CGZX-2021-S-02）

- 2）数量：1

- 3）预算金额（元）:300000

4）参数：

| ID | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 眼科ND:YAG激光治疗仪 |
| 1.1 | 设备数量 | 壹台 |
| 1.2 | 设备用途 | 适用于激光周边虹膜切开与囊膜切开术 |
| 1.3 | 总体要求 | 进口原装进口 激光与裂隙灯一体式设计 |
| 1.4 | 功能要求 | 详见下列主要技术参数表 |
| 2． | 主要技术参数 |  |
|  | YAG激光参数 |  |
| 1 | 激光光源 | Q开关Nd:YAG |
| 2 | 波长 | 1064nm |
| 3 | 能量调整 | 单脉冲0.3-10mj，连续无极可调 |
| 4 | 发射模式 | 单脉冲，双脉冲或者三脉冲可选 |
| ★5 | 最低空气爆能量 | 超高斯光强分布实现≤1.8mj空气爆破能量 |
| 6 | 脉宽 | 4ns |
| ★7 | 光斑大小 | ≤8um |
| 8 | 偏移范围 | 100-350um偏移范围 可无级调节 |
| 9 | 激光锥角 | 16度 |
| 10 | 激光重复发射频率 | ≥3Hz |
| 11 | 瞄准光 | 红光635nm，光强连续可调 |
| 12 | 聚焦方式 | 两点瞄准 |
| 13 | 激光冷却方式 | 风冷 |
| 14 | 适配器 | 无适配器，激光与裂隙灯一体式设计 |
|  | 裂隙灯参数 |  |
| 15 | 显微镜放大倍数 | 10x 16x 28x |
| 16 | 目镜倍数 | 12.5x |
| 17 | 目镜屈光补偿 | -8D到+8D |
| 18 | 裂隙长度 | 12mm，连续可调 |
| 19 | 光源 | 卤素 |
| 20 | 夹角 | 双目立体视夹角16度，独特的裂隙灯浅景深光学设计 |
| 3. | 主要商务要求 |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后 60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 3.2 | 保修期限 | ≥ 贰 年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |
| 3.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供免费软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 3.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训免费或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |
| 3.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |
| 3.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |
| 3.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |

- 标项二
1）标项名称:口腔科“超声骨切割系统”（CGZX-2021-S-03）

2）数量：1

3）预算金额（元）:200000

4）参数：

| ID | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 超声骨切割系统 |
| 1.1 | 设备数量 | 壹台 |
| 1.2 | 设备用途 | 用于口腔科骨切割、骨移植、骨成型术、上颌窦提升术、残根，埋伏阻生齿拔除、截根术，牙半切术、冠延长、牙槽嵴扩宽术等 |
| 2． | 主要技术参数 |  |
| *1 | 功率设置 | 设备具备双向动力（Newtron）技术，自动巡航控制系统，根据工作尖遇到的阻力反馈而自确定补偿功率，使操作更简单、有效、精确。 |
| *2 | 功率调节 | 根据四类骨类调节功率 |
| 3 | 脚踏开关 | 多功能渐进式脚踏开关，轻松设定程序，存储键一键储存。 |
| 4 | 冲水线 | 可高温高压消毒的冲洗管线 |
| 5 | 蠕动泵 | 专为骨刀设计的蠕动泵适合手术冲洗需要，可外挂冲洗液，蠕动泵流量0-120ml/min， 蠕动泵保证静音治疗，恒定而精确地控制流量避免在手术过程中产热对骨组织带来的损伤，促进伤口愈合良好而无肿痛。 |
| 6 | 数字化显示 | 配备液晶显示屏，功率和水流参数显示更加直观,便捷。 |
| 7 | 输出功率 | ≥70VA |
| 8 | 额定功率 | ≥120VA |
| 9 | 超声频率 | 28KHz-36KHz |
| *10 | 手柄部分 | 内置6片压电陶瓷片以对刀头进行精准控制；长时间使用不易发热，功率输出强且稳定， |
| *10.1 | LED灯 | 手柄带LED光环，术区视野清晰 |
| 10.2 | 清洗消毒要求 | 手柄和手柄线可高温高压消毒，手柄前段金属帽能卸下进行清洁 |
| *10.3 | 手柄振幅 | 要求20-200微米，在高效切割骨组织的同时不损伤牙周软组织。 |
| *10.4 | 手柄数量 | ≥3个 |
| 11 | 骨手术工作套 | 切骨工作尖长度最少9毫米并可选配15毫米切骨工作尖。 |
| 12 | 上额窦外提升工作套 | 配合金刚砂涂层，保证手术过程中不伤害软组织。 |
| 13 | 拔牙工作套 | 通过对牙周韧带切除，微创增隙，完成微创拔牙，术后反应小。 |
| *14 | 工作尖 | ≥18个 |
| 3. | 主要商务要求 |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后 60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 3.2 | 保修期限 | 主机保修≥ 贰 年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |
| 3.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供免费软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 3.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训免费或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |
| 3.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |
| 3.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |
| 3.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |

- 3.标项三
1）标项名称:神经外科“立体定向手术计划系统”（CGZX-2021-S-04）

2）数量：1

3）预算金额（元）:180000

4)参数：

| ID | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 立体定向手术计划系统 |
| 1.1 | 设备数量 | 壹台 |
| 1.2 | 设备用途 | 适用于神经外科脑出血、脑肿瘤、功能神经外科手术 |
| *1.3 | 总体要求 | 可以与医院原有立体定向适配 |
| 1.4 | 功能要求 | 数据获取、手术模拟、图像融合、脑图谱、DTI的功能等 |
| 2． | 主要技术参数 |  |
| 1 | 操作界面 | 立体定向计划系统软件方便实用，全中文界面，适合中国医生操作习惯。 |
| 2 | 数据获取 | 数据获取：支持CT，MRI，X光等设备，支持DICOM数据，视频数据，媒体数据。非标数据二次开发，图像浏览软件。 |
| 3 | 手术模拟 | 有三维重建、术前模拟手术方案软件功能。 |
| 4 | 穿刺路径 | 有术前模拟穿刺路径，精准标定弓形架、拖板角度，保证了定向穿刺路径的有效性 |
| *5 | 定标功能 | 定标功能：能够自动识别坐标点进行标定，方便快捷；手动辅助标定坐标点，有利于临床验证（产品注册证上有此功能）； |
| 6 | 图像分割 | 图像分割模块：智能进行病灶识别和分割，并自动计算病灶体积、面积； |
| *7 | DTI功能 | DTI白质纤维束显示模块：根据病人图像自动进行DTI纤维束显示，有助于临床医师对于颅内纤维束走向的识别； |
| *8 | 图像融合 | CT/MRI图像融合功能模块：图像融合功能，可将CT和MRI图像融合在一起，同时体现二者在骨性结构和软组织成像方面的优点，为功能神经外科核团毁损提供更多影像学信息，帮助医生提高手术质量。 |
| 9 | 脑图谱功能 | 脑图谱功能模块：该模块把Talairach-Tournoux脑图谱经过变换，映射到病人的图像数据上，从而可以把该像素对应的脑解剖/功能结构以各种色彩标识出，便于手术医生对于脑功能核团的识别（产品注册证上有脑图谱模块功能）。 |
| 10 | 病案管理 | 病案管理：病案装库，病案归档，回库，病案信息装载，删除，修改，病案查询，病人图像预览，计划保存，计划加载，光盘刻录备份 |
| 11 | 帮助 | 帮助：所有图标按扭，文字按扭自动提示 |
| 3. | 配置要求 |  |
| 1 | 笔记本电脑 | DELL 笔记本电脑 1台 配置要求： 1.1 Windows 10操作系统 1.2 内存≥8G ;硬盘≥500G 1.3 液晶显示屏15吋; 分辨率1980*1080； 1.4 优盘存储器16G |
| 2 | 软件配置 | 软件配置要求： 病人数据管理模块 CT/MRI图像融合组件 自动标定组件 功能脑图谱组件 手术预计划模块 图像分割组件 病灶点分割测量组件 CTA图像分割组件 DTI纤维束显示组件 DICOM图像获取软件 |
| 3 |  | 其他配件 电源接线板 1个 使用说明书 2本 |
| 4. | 主要商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 | ≥ 贰 年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |
| 4.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供免费软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训免费或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |
| 4.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |
| 4.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |
| 4.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |

4.标项四：
1）标项名称:肝胆脾胰外科“ICG清除率检查仪（模块）”（CGZX-2021-S-05）

2）数量：1

3）预算金额（元）:100000

4)参数：

| ID | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 肝功能模块（ICG清除率模块） |
| 1.1 | 设备数量 | 壹套 |
| 1.2 | 设备用途 | 测量肝脏对ICG清除能力以及15分钟后ICG残余，了解肝脏功能。 |
| 2． | 主要技术参数 |  |
| *1 | 通过无创脉动式分光光度测量，测量吲哚箐绿（ICG）浓度，用于评估总体肝功能 |  |
| 2 | 可测量15分钟后ICG的残留率（R15） |  |
| 3 | - 可测量ICG的血浆清除率（PDR） |  |
| 4 | - 可连续测量动脉血氧饱和度（SpO2） |  |
| 5 | 搭配PC4000主机使用。 |  |
| 3. | 主要商务要求 |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后 60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 3.2 | 保修期限 | ≥ 一年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |
| 3.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供免费软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 3.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训免费或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |
| 3.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |
| 3.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |
| 3.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |

二、采购组织类型：自行采购

三、采购方式：标项一、二为公开招标；标项三、四为单一来源。

注：供应商可以任选以上标项中一个或多个标项报名并参与投标。

四、供应商资格条件：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体参加投标。

五、联系人

设备科：技术、商务咨询

联系人：程老师

联系电话：0572-6267800

采购中心：招标安排

联系人：张老师

联系电话：0572-6907723

邮箱：cxyyjc@163.com

（邮件主题请注明“XXX公司报名CGZX-2021-S-X标项项目”

- 3.3.供应商报名时须提交的文件资料：

1）生产企业的递交《企业法人营业执照》和相关资质证书复印件；经营企业或代理公司的递交《企业法人营业执照》和相关资质证书复印件。

2）单位介绍信或授权书。

3）经办人身份证复印件（复印件加盖公章）

4）产品的优势及市场占有情况。

5）产品报价。

6）两年内相关单位成交合同复印件及配置清单，及联系方式。

六、投标截止时间：2021年12月21日16时00分

七、投标地址：长兴县人民医院3#3F8号

八、开标时间：疫情原因另行通知

九|开标地址：长兴县人民医院3#3F8号

（注：因疫情防控原因，投标商也可提前将投标文件邮寄至长兴县人民医院3#3F5号采购中心（浙江省长兴县雉城镇太湖中路66号，张琼收，0572-6907723。），邮寄请合理安排时间，保证至少于投标截止前一工作日能收到。）

采购中心2021.12.14