| 序号 |  | 招标内容 | 招标要求 |  | 投标响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  | 设备名称 | 有创呼吸机 |  |  |  |
| 1.1 |  | 设备数量 | 2台 |  |  |  |
| 1.2 |  | 设备用途 | S1200 型呼吸机适用于各类医疗机构:用于心肺脑复苏的呼吸支持:各种原因导致的急性呼吸功能不全或氧合功能障碍:术中、术后呼吸支持:其他需要呼吸机治疗者。 |  |  |  |
| 1.3 |  | 总体要求 | 用于重症监护病人的生命体征监测、记录和集中报警。 |  |  |  |
| 1.4 |  | 设备品牌型号 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |  |  |
| 二、 |  | 主要技术规格 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 气源 | 用氧气、医用空气、标配高精度空氧混合器 |  |  |  |
| 2.2 |  | 呼吸主机 | ★标配15英寸触摸屏集成设置、监测、报警功能，带后备旋钮控制功能 开机自检 支持有创、无创通气模式 具备屏幕操作按键冻结功能 |  |  |  |
| 2.3 |  | 安全保护 | 配有压力安全释放阀、支持成人、儿童两种运行模式，防止误设置标配15大报警提示，分三级报警优先级，配备声光色报警功能 具备顺应性补偿功能 |  |  |  |
| 2.4 |  | 通气模式（标配13种通气模式）： | 间歇正压通气模式（IPPV） 容量控制辅助/控制通气模式(V-A/C) 压力控制辅助/控制通气模式(P-A/C) 容量控制同步间歇指令通气模式（V-SIMV） 压力控制同步间歇指令通气模式（P-SIMV） 压力控制通气模式（PCV） 压力支持通气模式（PSV） 自主呼吸/持续气道正压通气模式(SPONT/ CPAP) 叹息通气模式（SIGH） 手控通气模式（MANUAL） 压力调节容量控制通气模式（PRVC） 双相气道正压通气模式（DuoLevel） |  |  |  |
| 2.5 |  | 调节参数 | 潮气量：20～2000 mL ★呼吸频率：1～100 /min 分钟通气量 成人≥18L/min，儿童≥10L/min 呼气末正压：0～40 cmH2O 持续压力：0～20 cmH2O 氧浓度：21～ 100 % |  |  |  |
| 2.6 |  | 监测参数 | 潮气量：0～2500 mL 呼吸频率：0～100 /min 分钟通气量：0～99 L/min 气道压监测：0～100 cmH2O 顺应性监测：1～1000 mL/cmH2O ★吸入氧浓度：15～ 100 % |  |  |  |
| 2.7 |  | ★波形显示：同屏幕可显示2道波形图+2道环形图 | 波形图：气道压力—时间波形图、容量--时间波形、流量—时间波形图、呼末二氧化碳波形图 |  |  |  |
| 2.8 |  | 肺功能环 | 压力容量环、流速容量环、 |  |  |  |
| 2.9 |  | 可选功能 | 选配：同品牌空气压缩机、呼末二氧化碳监测。 |  |  |  |
| 三 | 主要商务要求 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 供货期限 |  |  | 签订合同后 15天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |  |
| 3.2★ | 保修期限 |  |  | ≥ 贰年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |  |
| 3.3 | 售后服务 |  |  | 1.在接到用户通知后，维修人员在2小时内做出响应，4小时内开展远程维护，远程维护无法解决的24小时到达现场（不可抗力因素除外）。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |  |
| 3.4 | 培训要求 |  |  | 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修手册、维修密码及软件备份。 安装后现场培训，所有培训或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |  |
| 3.5 | 设备安装 |  |  | 中标人按照制造商的要求安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |  |
| 3.6 | 验收方式 |  |  | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |  |  |
| 3.7 | 付款方式 |  |  | 验收合格三个月内一次性付清。 |  |  |
| 3.8 | 报价方式 |  |  | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |  |  |

“▲”系指实质性要求条款。“★”为重要条款。